# Приложение 1. Damumed Band — техническая спецификация и опросный лист поставщика

Браслет здоровья без экрана, OEM/ODM, полный private label

> Русская версия приложения, которое уходит на китайские заводы вместе с кратким запросом > (docs/tech-spec-brief-ru.md). Английский оригинал — docs/tech-spec-en.md, отправляется он. Нумерация требований (DB-nnn) > в обеих версиях одинаковая: можно обсуждать с заводом «по номеру».

| Документ | Приложение 1 к запросу коммерческого предложения Damumed Band от 2 сентября 2026 — полный перечень требований |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 2 сентября 2026 |
| Заказчик | Damumed (Республика Казахстан) |
| Изделие | Damumed Band — наручный браслет мониторинга здоровья без экрана |
| Стартовая партия | 10 000 шт (цены запрашиваются на 2 / 5 / 10 / 20 тыс.) |
| Срок ответа | 14 календарных дней с момента получения |

## 0. Как читать и как отвечать

Это приложение — полный перечень требований. В сопроводительном кратком запросе изложены двенадцать условий, решающих сделку, таблица цен, веса оценки и сроки; ниже — детализация за ними плюс матрица ответа, которую нужно заполнить.

У каждого требования есть номер (DB-nnn) и приоритет:

[M] Обязательное — «нет» здесь, как правило, снимает предложение с рассмотрения.

[P] Желательное — сильно нужно; отклонение объяснить и оценить в деньгах.

[O] Опция — котировать отдельно, в базовую цену не включать.

Нам не нужен каталог. Ответ даётся требование за требованием в матрице раздела 15 (Соответствие: да / частично / нет + фактическое значение). Заводы, приславшие заполненную матрицу, сканы сертификатов (раздел 10) и документацию SDK (раздел 8), идут сразу на этап образцов. Рекламные буклеты без матрицы не рассматриваются.

Если ближайшая серийная модель завода уже закрывает большую часть спецификации — так и написать с указанием артикула: проверенная платформа для нас лучше новой разработки, при условии выполнения требований по доступу к данным и сертификации.

## 1. Кто мы и что делаем

Damumed — казахстанская медицинская ИТ-компания: медицинская информационная система (МИС) в государственных и частных клиниках и мобильное приложение пациента с национальной аудиторией. Мы добавляем аппаратный слой — браслет под собственным брендом для дистанционного наблюдения врача за пациентами с хроническими заболеваниями между приёмами: ХСН, артериальная гипертензия у пациентов 65+, ХОБЛ/астма, СД 2 типа.

Что из этого следует для завода:

1. У браслета нет экрана и не будет стокового приложения. Вся ценность — в нашем собственном приложении iOS/Android и во врачебной панели внутри МИС. Мы не будем отдавать пользователям H Band, Da Fit, VeryFit, GloryFit, G Band и подобные.

2. Данные должны быть нашими. Устройство → наше приложение → наши серверы в Казахстане. Никакого прохождения или хранения данных в облаке завода. Это требование закона о локализации персональных медицинских данных, а не наше пожелание.

3. Параллельно идут два коммерческих пути, и устройство должно подходить обоим: - Путь А — зарегистрированное медизделие. Регистрация в РК как изделие класса 2а, держатель регистрационного удостоверения — Damumed. Нужны реальная система качества на производственной площадке и полное техническое досье (раздел 10). - Путь Б — wellness-устройство, первая поставка. То же железо, продажи без регистрации, пока идёт путь А. Значит, нужен партнёр, способный обеспечить пакет документов пути А без изменения железа между путями.

## 2. Назначение и продуктовая рамка

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| Пользователь | Взрослые пациенты, преимущественно 50+, с хроническим заболеванием под диспансерным наблюдением; плюс розничный покупатель |
| Режим ношения | Круглосуточно, включая сон; снимается только на зарядку |
| Среда применения | Домашнее использование (контекст IEC 60601-1-11), не клиника, не стерильно |
| Основные сигналы | ЧСС покоя и непрерывная, ВСР, SpO2, температура кожи, частота дыхания, сон, активность, скрининг нерегулярного ритма |
| Главная функция | Фоновый сбор данных + напоминания (вибро) о лекарствах и измерениях + подтверждение пациентом в одно касание |
| Явно вне рамки | Заявления об измерении АД без манжеты, об измерении глюкозы, диагностика на устройстве, любой машинный интеллект в прошивке |

Про давление и глюкозу. Если платформа завода умеет «АД по PPG» или «тренд глюкозы» — это можно описать, но функции должны отключаться в прошивке и не появляться на этикетке, упаковке и в матрице возможностей BLE нашей серийной сборки. Мы не делаем заявлений об измерениях, которые не сможем зарегистрировать.

## 3. Состав поставки и версии

| SKU | Описание | Статус |
| --- | --- | --- |
| SKU-A (базовый) | Браслет без ЭКГ: PPG (ЧСС/ВСР), SpO2, температура кожи, 6-осевой IMU, вибромотор, светодиод, тап-ввод | Именно это мы намерены заказывать. Котировать как базу |
| SKU-B (опция) | SKU-A + одноканальная ЭКГ по запросу | [O] Котировать отдельно: разница в цене и влияние на сертификацию |

Почему разделено: ЭКГ поднимает класс риска в нашей процедуре регистрации и удлиняет одобрение. ЭКГ — версия второго поколения, но цену и дорожную карту хотим видеть сейчас, и предпочитаем завод, чья платформа тянет обе.

В каждой единице поставки: браслет с надетым ремешком (размерный микс по заказу), кабель или док зарядки, розничная коробка, печатная краткая инструкция на русском и казахском.

## 4. Механика, материалы, эргономика

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-101 | [M] | Браслет без экрана. Светодиод статуса (1–3 цвета) допустим и желателен; LCD/OLED нет |
| DB-102 | [M] | Полная масса с ремешком ≤ 30 г. Указать точную |
| DB-103 | [M] | Толщина капсулы ≤ 12 мм. Указать точные Д × Ш × В |
| DB-104 | [M] | Быстросъёмный ремешок, меняется пользователем. Указать механизм и стандартность ширины крепления |
| DB-105 | [M] | Размеры ремешков на обхват запястья 140–220 мм. Указать доступный размерный ряд (S/M/L) |
| DB-106 | [M] | Материалы контакта с кожей пригодны для постоянного ношения: силикон медицинского класса или эквивалент, контактные поверхности без никеля; подтверждение по ISO 10993 (см. DB-706) |
| DB-107 | [P] | Дополнительные материалы ремешка (нейлон, ткань) — котировать как опции |
| DB-108 | [M] | Защита IP68 или 5 ATM. Указать стандарт испытания и фактически проверенные глубину/время |
| DB-109 | [M] | Материал и отделка корпуса (алюминий / титан / PC+ABS). Указать базовый и премиальный вариант с разницей в цене |
| DB-110 | [P] | Вибромотор с программируемыми паттернами — см. DB-402. LRA предпочтительнее ERM; указать тип |
| DB-111 | [M] | Пользовательский ввод: как минимум тап или ёмкостный жест, которым пациент подтверждает действие (см. DB-403). Механическая кнопка не обязательна, но указать что есть |
| DB-112 | [P] | Цветовые варианты корпуса и ремешка; указать минимальную партию на цвет |

## 5. Датчики и точность измерений

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-201 | [M] | PPG-датчик для ЧСС и ВСР. Указать: число светодиодов, длины волн, число фотодиодов, артикул AFE, частоту дискретизации (Гц) |
| DB-202 | [M] | Непрерывная ЧСС 24/7 с настраиваемым интервалом (1 / 5 / 10 мин) плюс разовое измерение по команде нашего приложения |
| DB-203 | [M] | RR-интервалы (от удара к удару) доступны хост-приложению, а не только усреднённый пульс. Указать разрешение (мс) |
| DB-204 | [M] | Метрики ВСР: минимум RMSSD и SDNN на заявленном окне; сам ряд RR тоже должен быть доступен |
| DB-205 | [M] | SpO2: непрерывно ночью и по запросу. Указать метод, диапазон и заявленную точность (Arms) со ссылкой на отчёт валидации |
| DB-206 | [M] | Датчик температуры кожи: разрешение ≤ 0,1 °C, погрешность ≤ ±0,3 °C. Указать артикул |
| DB-207 | [M] | 6-осевой IMU (акселерометр + гироскоп). Указать артикул и доступные частоты дискретизации |
| DB-208 | [M] | Определение сна со стадиями (глубокий / лёгкий / REM / бодрствование) и метками засыпания/пробуждения |
| DB-209 | [M] | Частота дыхания во сне |
| DB-210 | [P] | Скрининг нерегулярного ритма по PPG (событие с меткой времени). Выход — нейтральное «эпизод нерегулярного ритма», а не диагноз |
| DB-211 | [P] | Определение факта ношения (на руке / снят) отдельным полем данных — для нас критично: ношение и есть главная продуктовая метрика |
| DB-212 | [P] | Индикатор качества сигнала на каждое измерение (0–3 или %) доступен хост-приложению |
| DB-213 | [O] | Одноканальная ЭКГ (SKU-B). Указать артикул AFE, частоту (нужно ≥ 250 Гц, желательно 500 Гц), материал электродов, длину записи, формат выгрузки |
| DB-214 | [M] | Доказательства валидации ЧСС и SpO2 против референсного метода на людях: число испытуемых, протокол, результаты. Указать, можно ли передать отчёт по NDA |

Целевая точность, которую мы проверим на образцах (против сертифицированного эталона):

| Параметр | Цель |
| --- | --- |
| ЧСС в покое и во сне | MAE ≤ 5 уд/мин или ≤ 10 %, что больше |
| RR-интервалы ночью | ≥ 90 % ударов детектировано на чистом 5-минутном окне |
| SpO2 | Arms ≤ 3,5 % в диапазоне 70–100 % (методика ISO 80601-2-61) |
| Температура кожи | ± 0,3 °C против эталона |
| Общее время сна | ± 30 мин против эталона в 80 % ночей |

## 6. Электроника, питание, память

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-301 | [M] | Указать точные артикулы MCU и BLE-чипа (например Nordic nRF52/nRF54, Goodix GR5515) и версию BLE |
| DB-302 | [M] | Автономность ≥ 7 суток при непрерывной ЧСС раз в 5 мин, ночном SpO2, трекинге сна и 3 вибронапоминаниях в день. Указать условия, при которых получена ваша цифра |
| DB-303 | [P] | Автономность ≥ 14 суток на том же профиле |
| DB-304 | [M] | Ёмкость батареи (мА·ч), химия, ресурс циклов до 80 % ёмкости, поставщик ячейки |
| DB-305 | [M] | Магнитный док или кабель; полная зарядка ≤ 2 ч. Контакты должны переносить пот и ежедневное использование — указать проведённое испытание на коррозию |
| DB-306 | [P] | Беспроводная зарядка (Qi или собственная индукционная) как альтернатива — котировать отдельно |
| DB-307 | [M] | Буфер на устройстве ≥ 5 суток полных данных без телефона, желательно ≥ 10. Указать объём флеш-памяти и что именно хранится и с каким разрешением |
| DB-308 | [M] | Данные переживают разряд батареи и перезагрузку до успешной синхронизации (без тихой потери). Описать механизм |
| DB-309 | [M] | Часы реального времени с синхронизацией от приложения; все записи со штампом в UTC и заявленной эпохой. Указать уход часов за месяц |
| DB-310 | [P] | Выгрузка полных суток буфера ≤ 60 с по BLE. Указать достижимую пропускную способность |
| DB-311 | [M] | Сертификация батареи (IEC 62133 или эквивалент) и UN 38.3 для авиаперевозки |

## 7. Логика прошивки, напоминания, OTA

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-401 | [M] | Расписание измерений (какой датчик, как часто, в какие часы) настраивается из нашего приложения во время работы, отдельно для каждого устройства, без пересборки прошивки |
| DB-402 | [M] | Напоминания: наше приложение планирует и запускает вибро- и светодиодные напоминания на браслете (лекарства, измерение АД, движение). Настраиваемые паттерн, интенсивность, время; должны срабатывать, когда телефона нет рядом |
| DB-403 | [M] | Подтверждение пациентом: тап/жест по браслету порождает событие с меткой времени («напоминание подтверждено»), оно сохраняется в буфере и доезжает в наше приложение. Это ядро механики приверженности лечению |
| DB-404 | [P] | Режим тишины (без вибрации в заданное окно сна, кроме критичных напоминаний) |
| DB-405 | [M] | OTA-обновление прошивки по BLE, запускается нашим приложением через SDK, без установки приложения завода |
| DB-406 | [M] | OTA с возобновлением/атомарностью и откатом при сбое посреди прошивки. Описать процедуру восстановления |
| DB-407 | [M] | Образы прошивки подписаны. Указать, у кого ключи подписи, может ли Damumed держать свои ключи или получать подписанные сборки под партию |
| DB-408 | [M] | Версия прошивки читается через SDK; серийные партии отгружаются с фиксированной заявленной версией. Версия прошивки и ревизия железа прослеживаются до партии |
| DB-409 | [M] | Политика поддержки прошивки и исправлений безопасности: срок в годах и время реакции на критичный дефект |
| DB-410 | [P] | Доступна ли кастомизация прошивки: какие параметры мы можем менять? Возможны ли исходники, тулчейн сборки или депонирование кода (escrow)? |
| DB-411 | [M] | Любая нелицензированная нами функция (АД, глюкоза, выгрузка в чужое облако, привязка к стоковому приложению) должна отсутствовать или быть отключена в нашей серийной прошивке |

## 8. Доступ к данным, SDK и BLE-протокол — главный критерий выбора

Этот раздел решает выбор поставщика. Устройство, которое мы не можем прочитать полностью, непригодно для нас по любой цене.

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-501 | [M] | Нативный BLE SDK для обеих платформ, iOS и Android. Указать минимальные версии ОС, язык (Swift/Kotlin/Java), форму поставки (исходники, .aar/.framework, пакетный менеджер) |
| DB-502 | [P] | Обёртка React Native / Flutter либо документированный путь её собрать |
| DB-503 | [M] | Документация SDK (или ссылка на публичный репозиторий) предоставляется до заказа образцов, при необходимости по NDA |
| DB-504 | [M] | SDK отдаёт минимум: поминутные или пятиминутные ряды ЧСС, SpO2, температуры, активности; RR-интервалы; стадии сна; частоту дыхания; заряд и статус ношения; события устройства (включая подтверждения по DB-403) |
| DB-505 | [P] | Доступ к сырой волне PPG с указанием частоты; сырые акселерометр/гироскоп с указанием частоты; сырая ЭКГ для SKU-B |
| DB-506 | [M] | Полностью автономная работа: устройство → наше приложение → наш сервер, без обращения к облаку завода на любом этапе, включая первичную активацию и OTA. Подтвердить письменно |
| DB-507 | [M] | Полная спецификация BLE-протокола (UUID сервисов и характеристик, структура пакетов, набор команд, кодирование данных) приложением к договору поставки — наша страховка на случай прекращения поддержки SDK |
| DB-508 | [M] | Нет лицензионных, подевайсных и годовых платежей за SDK/протокол/API. Если платёж есть — назвать прямо и описать модель |
| DB-509 | [M] | Стабильность протокола: формат данных и протокол совместимы между партиями. Любое ломающее изменение — с письменным уведомлением и бесплатной новой версией SDK |
| DB-510 | [P] | Запрос возможностей устройства (матрица функций читается по BLE), чтобы приложение понимало, что умеет конкретная партия |
| DB-511 | [O] | Если у завода есть облако: REST API, вебхуки/стриминг, расположение серверов, возможность размещения или резидентности данных вне КНР. Пользоваться не планируем, но фиксируем опцию |
| DB-512 | [M] | Именованный технический контакт (инженер, не продажник) для поддержки интеграции SDK на время нашей разработки, с заявленным временем реакции |

## 9. Безопасность и приватность

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-601 | [M] | BLE-сопряжение с бондингом и шифрованием канала; браслет не отдаёт данные о здоровье неспаренному центральному устройству |
| DB-602 | [M] | Привязка одного устройства к одному аккаунту пациента, с описанной процедурой сброса/отвязки для RMA и передачи браслета другому пациенту |
| DB-603 | [M] | Прошивка не делает собственных сетевых подключений и не содержит телеметрии третьим сторонам |
| DB-604 | [P] | Приватный разрешаемый BLE-адрес (рандомизация MAC) против пассивной слежки за носителем |
| DB-605 | [M] | Настраиваемые имя устройства в эфире BLE и данные производителя (у нас своё имя; бренд завода и стоковое приложение фигурировать не должны) |
| DB-606 | [M] | Буфер на устройстве стирается при отвязке/сбросе к заводским. Описать процедуру |
| DB-607 | [P] | Заявление об известных уязвимостях и процесс обработки сообщений о безопасности |

## 10. Регуляторика, сертификация, техническая документация

Национальная процедура регистрации в РК признаёт маркировку CE и требует подтверждения сертифицированной системы менеджмента качества на производственной площадке плюс полное техническое досье. Отвечать точно: расплывчатые ответы в этом разделе — самая частая причина, по которой мы снимаем поставщика.

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-701 | [M] | Есть ли ISO 13485 у производственной площадки? Прислать скан с номером, органом сертификации, областью действия и сроком. «Поможем клиенту» — это не ISO 13485 |
| DB-702 | [M] | Скан сертификата ISO 9001 |
| DB-703 | [M] | Маркировка CE на предлагаемую модель: указать маршрут — только RED 2014/53/EU или MDR 2017/745 как медизделие — и прислать декларацию соответствия |
| DB-704 | [M] | Протоколы испытаний: IEC 60601-1 (электробезопасность), IEC 60601-1-2 (ЭМС), IEC 60601-1-11 (домашняя среда). Указать, что есть сегодня и в какой конфигурации, а что придётся заказывать |
| DB-705 | [M] | Отчёт ISO 80601-2-61 (характеристики пульсоксиметрии) на функцию SpO2 либо прямое заявление, что его нет |
| DB-706 | [M] | Биологическая оценка по ISO 10993 для контактирующих с кожей частей — длительный контакт с неповреждённой кожей: цитотоксичность, сенсибилизация, раздражение. Отчёты с идентификацией испытанного материала |
| DB-707 | [M] | Файл управления рисками по ISO 14971 на изделие |
| DB-708 | [M] | Документация жизненного цикла ПО прошивки по IEC 62304 с присвоенным классом безопасности ПО |
| DB-709 | [M] | FCC / RoHS / REACH; батарея — IEC 62133 и UN 38.3 |
| DB-710 | [M] | Готовы ли передать полное техническое досье для регистрации в третьей стране: техническая документация, отчёты верификации и валидации, клиническая оценка или данные валидации точности ЧСС, ВСР и SpO2 — на английском, с указанием испытанной конфигурации? |
| DB-711 | [M] | Регуляторная роль: готовы ли вы значиться юридическим производителем в нашем досье или предпочитаете схему контрактного производства, где юридический производитель — Damumed, а вы производственная площадка? Мы планируем второе — подтвердить согласие и возможность выдать соответствующие документы |
| DB-712 | [P] | Опыт сопровождения регистрации медизделия клиента вне КНР — назвать рынок и год (имя клиента можно не раскрывать) |
| DB-713 | [M] | Готовы ли к аудиту производства (очному или по видео) до подписания договора и к аудиту со стороны эксперта нашего регулятора, если потребуется |
| DB-714 | [P] | Прослеживаемость: UDI/серийный номер на каждой единице, лазером или печатью, читается через SDK; записи по партии хранятся весь гарантийный срок |

## 11. Брендирование, упаковка, маркировка, локализация

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-801 | [M] | Полный private label — только «Damumed». Бренда завода нет ни на устройстве, ни на ремешке, зарядке, упаковке, в инструкции, в имени BLE и строках прошивки |
| DB-802 | [M] | Нанесение логотипа: лазерная гравировка на корпусе и/или печать на ремешке. Указать минимальную партию и стоимость по каждому способу |
| DB-803 | [M] | Розничная упаковка по нашему макету. Котировать разработку/оснастку и цену за штуку |
| DB-804 | [M] | Печатная краткая инструкция на русском и казахском; перевод даём мы, вёрстка и печать — на заводе. Цена за штуку |
| DB-805 | [M] | Содержание этикетки по нашей инструкции: производитель, модель, серийный номер/UDI, партия, дата изготовления и — для пути А — держатель регистрационного удостоверения |
| DB-806 | [M] | EAN/штрихкод на розничной коробке по нашей нумерации |
| DB-807 | [P] | Указать экспортную тару и паллетную схему (штук в коробе, габариты короба, вес брутто) |

## 12. Качество, надёжность, приёмка

| Номер | Пр. | Требование |
| --- | --- | --- |
| DB-901 | [M] | Приёмка выборкой по AQL: критические 0, значительные 0,65, малозначительные 2,5 (ISO 2859-1). Подтвердить согласие |
| DB-902 | [M] | Доля неработающих из коробки (DOA) ≤ 0,5 % партии; замена за счёт завода, включая доставку |
| DB-903 | [M] | Отказы в эксплуатации ≤ 3 % за первые 12 месяцев. Указать вашу фактическую статистику по модели |
| DB-904 | [M] | Гарантия: минимум 12 месяцев, желательно 24, с даты продажи конечному пользователю. Указать ваши условия |
| DB-905 | [M] | Процедура RMA: сроки, кто платит за доставку, наличие ЗИП, политика буферного склада |
| DB-906 | [M] | Проведённые испытания надёжности модели: падение, барабан, пот/коррозия, вырыв ремешка, циклы заряда, температура/влажность. Прислать отчёты или план испытаний |
| DB-907 | [P] | Допускается предотгрузочная инспекция нашим представителем с доступом к производственным и тестовым записям |
| DB-908 | [M] | Прошивка и ревизия железа заморожены на заказ; любое изменение — только с нашего письменного согласия и с новым эталонным образцом |

## 13. Образцы, сроки, мощности

| Номер | Вопрос |
| --- | --- |
| DB-1001 | Стоимость и срок изготовления 3–5 инженерных образцов с доступом к SDK и документации |
| DB-1002 | Срок изготовления брендированных эталонных образцов после заморозки дизайна |
| DB-1003 | Срок серийного производства 10 000 шт после утверждения эталонного образца |
| DB-1004 | Месячная производственная мощность по этой модели |
| DB-1005 | Вы производитель или торговая компания? Адрес завода, год основания, число инженеров R&D, число линий SMT/сборки |
| DB-1006 | Для каких брендов вы делали браслеты без экрана? (Имена можно не раскрывать, достаточно рынка и объёма) |

## 14. Коммерческие условия

Котировать FOB (указать порт) и DDP Алматы или Астана, Казахстан по каждому объёму, в долларах США, с указанием срока действия предложения.

| Статья | 2 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт | 20 000 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Устройство (SKU-A), цена за штуку |  |  |  |  |
| b) Зарядка/док и кабель |  |  |  |  |
| c) Розничная упаковка + печатная инструкция (RU/KK) |  |  |  |  |
| d) Разовые затраты NRE: пресс-форма / изменение дизайна / кастомизация прошивки |  |  |  |  |
| e) Платежи за SDK, приложение, облако, если есть |  |  |  |  |
| f) Сертификационные и испытательные расходы, ложащиеся на нас |  |  |  |  |
| g) Надбавка за SKU-B (ЭКГ) на штуку, если применимо |  |  |  |  |
| Итого ориентировочно DDP Казахстан |  |  |  |  |

Также указать:

| Номер | Вопрос |
| --- | --- |
| DB-1101 | Ваш стандартный MOQ отдельно для OEM и для ODM |
| DB-1102 | Условия оплаты (размер аванса, остаток, принимаемые инструменты) |
| DB-1103 | Валюта и срок действия цены; как учитывается изменение стоимости сырья и курса |
| DB-1104 | Кому принадлежат права на кастомный дизайн, пресс-форму и прошивку, разработанные для нас |
| DB-1105 | Готовы ли дать эксклюзив на нашу кастомную модель в Казахстане и Центральной Азии? На каких условиях |
| DB-1106 | Требуется ли минимальный годовой объём для удержания цены или эксклюзива |

Ориентир по бюджету (чтобы не тратить время обеим сторонам): наша экономика построена на себестоимости, при которой устройство остаётся доступным на рынке, где оно конкурирует с потребительскими фитнес-браслетами. Предложение по SKU-A существенно выше 11,5 USD FOB на 10 000 шт вряд ли пройдёт дальше — если только оно не оправдано покрытием сертификации, снимающим расходы с нашего регистрационного бюджета. Просим честно сказать, где находится ваша цена.

## 15. Матрица ответа поставщика

Вернуть таблицу заполненной. Добавить строку на каждое отклонение; можно вернуть весь список, но все требования [M] должны быть отвечены явно.

| Номер | Соответствие (да / частично / нет) | Ваше фактическое значение или деталь модели | Комментарий / отклонение / влияние на цену |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-101 |  |  |  |
| DB-102 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Что приложить к ответу:

1. Заполненную матрицу ответа (раздел 15).

2. Заполненную таблицу цен (раздел 14).

3. Сканы сертификатов ISO 13485 и ISO 9001.

4. Декларацию соответствия CE и протоколы испытаний по DB-704 / DB-705.

5. Отчёты по биосовместимости ISO 10993.

6. Документацию SDK или ссылку на репозиторий (NDA допустим — пришлите свой, мы подпишем).

7. Спецификацию предлагаемой модели с артикулами датчиков.

8. Фотографии или чертежи с размерами.

Куда: [email] · Контакт: [имя, должность] · Компания: Damumed, Республика Казахстан

Шорт-лист формируем в течение двух недель после срока ответа и сразу заказываем образцы у трёх сильнейших.

## Приложение A. Обязательный состав данных

Всё перечисленное должно быть доступно через SDK. По каждому пункту отметить: есть сейчас / появится при кастомизации прошивки / нет.

| № | Поле | Ожидаемое разрешение / частота | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ЧСС | непрерывно, 1 или 5 мин |  |
| A2 | ЧСС покоя | суточная и ночная |  |
| A3 | RR-интервалы | от удара к удару, мс |  |
| A4 | ВСР (RMSSD, SDNN) | ночное окно |  |
| A5 | SpO2 | 5 мин ночью + по запросу |  |
| A6 | Частота дыхания | ночью |  |
| A7 | Температура кожи | 5–30 мин, 0,1 °C |  |
| A8 | Стадии сна, время засыпания и пробуждения | по эпохам |  |
| A9 | Шаги, минуты активности, энергия | почасово |  |
| A10 | Эпизоды нерегулярного ритма | события с меткой времени |  |
| A11 | Статус ношения (на руке / снят) | по интервалам |  |
| A12 | Индикатор качества сигнала | на каждое измерение |  |
| A13 | События подтверждения напоминаний (DB-403) | события с меткой времени |  |
| A14 | Заряд, версия прошивки, серийный номер/UDI | по чтению |  |
| A15 | Сырая волна PPG | частоту указать |  |
| A16 | Сырые акселерометр/гироскоп | частоту указать |  |
| A17 | Сырая ЭКГ (SKU-B) | ≥ 250 Гц, желательно 500 |  |

## Приложение B. Критерии оценки предложений

Предложения оцениваются по пяти группам с весами. Так мы будем решать на самом деле:

| Группа | Вес | На что смотрим |
| --- | --- | --- |
| Доступ к данным (раздел 8) | 30 % | Настоящий SDK на обе платформы, сырые данные и RR, автономная работа, протокол приложением к договору, отсутствие платежей |
| Регуляторная готовность (раздел 10) | 25 % | ISO 13485 у площадки, наличие отчётов 60601 / 80601-2-61 / 10993, готовность быть площадкой под нашей регистрацией |
| Соответствие железа (разделы 4–7) | 20 % | Батарея, буфер, вибро + подтверждение касанием, качество датчиков, защита корпуса |
| Коммерция (раздел 14) | 15 % | Себестоимость на 10 тыс., NRE, MOQ, условия оплаты, эксклюзив |
| Компания и поставка (разделы 12–13) | 10 % | Завод или трейдер, мощности, гарантия и RMA, открытость к аудиту |

## Приложение C. Что происходит дальше

1. Неделя 0 — документ уходит в шорт-лист заводов.

2. Неделя 2 — приходят ответы, сравниваем матрицы.

3. Неделя 3 — разбор документации SDK против приложения A; заводы, чей SDK не отдаёт нужные поля, снимаются независимо от цены.

4. Недели 3–4 — заказ инженерных образцов максимум у трёх заводов.

5. Недели 6–9 — стендовая проверка образцов: точность против эталона, батарея на нашем профиле нагрузки, поведение буфера и синхронизации, OTA из нашей сборки, проверка автономности (перехват BLE-трафика — подтверждение, что в облако ничего не уходит).

6. Неделя 10 — выбор поставщика, аудит завода, договор с протоколом приложением (DB-507).

*Damumed, Республика Казахстан. Документ конфиденциален, выпущен для целей выбора поставщика.*